## Slide 1
Устройство детектирования объемной активности инертных радиоактивных газов
Докладчик:
Калин −
Александр Викторович
нач. лаборатории унификации технических средств ядерного приборостроения

## Slide 2
Введение
АО «СНИИП»
В настоящее время измерение объемной активности (ОА) инертных радиоактивных газов (ИРГ) на атомных станциях и объектах использования атомной энергии выполняется с использованием блоков и устройств детектирования, чувствительным элементом в которых являются полупроводниковые детекторы (ППД), сцинтилляционные детекторы или ионизационная камера.
БДГБ-40П (АО «СНИИП»)
Тип детектора – пленочный сцинтиллятор
Диапазон измерения, Бк/м3 – 1*103 - 3,7*108

## Slide 3
АО «СНИИП»
Конструкция, принцип работы и основные метрологические характеристики
Работа блока детектирования (БД) основана на использовании ФЭУ в двух режимах работы: импульсном и токовом, что позволяет расширить верхний диапазон измерений до 1011 Бк/м3. БД и имеет два выходных сигнала – импульсный и аналоговый. В процессе измерения ОА газа устройство обработки выходных данных с БД анализирует значение на аналоговом выходе. До тех пор, пока значение не превысило установленный порог, результат измерения определяется по импульсному выходу БД. При превышении порога, результат измерения определяется по аналоговому выходу БД. Значение установленного порога определяется таким образом, чтобы разбить диапазон измерения на два поддиапазона: от 104 до 109 Бк/м3, в котором измерения осуществляются по данным частотного выхода БД и от 108 до 1011 Бк/м3, в котором измерения осуществляются по данным аналогового выхода.

## Slide 4
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Сцинтиллятор
ФЭУ
Предусилитель (импульсный канал)
Дискриминатор
Усилитель
(токовый канал)
Формирователь выходных импульсов
Устройство обработки
Конструкция БД предусматривает измерительную камеру, в которой расположен сцинтилляционный детектор, непосредственно контактирующий с измеряемой газовой средой, электронные узлы обработки сигналов с ФЭУ.
Конструкция, принцип работы и основные метрологические характеристики

## Slide 5
Метрологические характеристики, полученные экспериментальным путем
Chart: Зависимость скорости счета от МЭД
 | 1
 | 253 | 480 | 946 | 2299 | 4528 | 22536 | 43847 | 88063 | 198903 | 313046 | 293868
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»

## Slide 6
Chart: Зависимость выходного напряжения от МЭД
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10
 | 0.1116 | 0.132 | 0.17305 | 0.31713 | 0.566 | 1.086 | 2.77 | 4.77
Метрологические характеристики, полученные экспериментальным путем
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»

## Slide 7
Chart: Зависимость скорости счета и напряжения от МЭД
| 5.0000000000000002E-5 | 1E-4 | 2.0000000000000001E-4 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2
Скорость счета от МЭД | 253 | 480 | 946 | 2299 | 4528 | 22536 | 43847 | 88063 | 198903 | 313046 | 293868
Напряжение от МЭД | 0.1116 | 0.132 | 0.17305 | 0.31713 | 0.566 | 1.086 | 2.77 | 4.77
Метрологические характеристики, полученные экспериментальным путем

## Slide 8
Chart: Зависимость скорости счета от объемной активности
| 100000 | 330000 | 560000 | 820000 | 1000000 | 1250000 | 1500000 | 10000000 | 19000000 | 34300000 | 100000000 | 250000000 | 850000000 | 1350000000 | 3500000000
 | 12 | 53 | 111 | 178 | 242 | 308 | 348 | 3565 | 5212 | 8614 | 23670 | 55721 | 172465 | 250177 | 200520
Метрологические характеристики, полученные экспериментальным путем
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»

## Slide 9
Chart: Зависимость напряжения от объемной активности
| 900000000 | 2500000000 | 3500000000 | 6400000000 | 10000000000 | 42000000000 | 54000000000 | 180000000000
Напряжение от ОА | 0.102 | 0.167 | 0.21 | 0.32 | 0.478 | 1.358 | 1.8 | 4.55
Метрологические характеристики, полученные экспериментальным путем
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»

## Slide 10
Chart: Зависимость скорости счета и напряжения от объемной активности
| 100000 | 330000 | 560000 | 820000 | 1000000 | 1250000 | 1500000 | 10000000 | 19000000 | 34300000 | 100000000 | 250000000 | 850000000 | 1350000000 | 3500000000
Скорость счета от ОА | 12 | 53 | 111 | 178 | 242 | 308 | 348 | 3565 | 5212 | 8614 | 23670 | 55721 | 172465 | 250177 | 200520
Напряжение от ОА | 0.102 | 0.167 | 0.21 | 0.32 | 0.478 | 1.358 | 1.8 | 4.55
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Метрологические характеристики, полученные экспериментальным путем

## Slide 11
Спасибо за внимание!
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»