## Slide 1
“СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ”
Усовершенствованные методы воспроизведения и передачи единицы объемной активности
инертных газов и искусственных аэрозолей
Докладчик:
Ведущий инженер-радиохимик
П.И. Солодских

## Slide 2
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
РАЗДЕЛ: «Введение»
Метрологическое обеспечение средств измерений ОА инертных газов и искусственных аэрозолей
Усовершенствован эталон единицы ОА искусственных радиоактивных аэрозолей ВЭТ 39-1-2005
Создан новый эталон единицы ОА нуклидов в бета-активных газах на базе стенда ИРГ-01Р и устройства детектирования УДГБ-46Р

## Slide 3
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
РАЗДЕЛ: «Совершенствование ВЭТ 39-1-2005»
Вторичный эталон единицы ОА искусственных радиоактивных аэрозолей ВЭТ 39-1-2005:
Диапазоны
воспроизводимой ОА
альфа-активных аэрозолей:
от 3,3∙10-2 до 3,7∙104 Бк/м3
бета-активных аэрозолей:
от 5,4 до 1,8∙105 Бк/м3
СКО: не более 10 %
НСП: не более 10 %
Требуется актуализация

## Slide 4
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
РАЗДЕЛ: «Совершенствование ВЭТ 39-1-2005»
Изготовление специальных аэрозольных источников (САИ) для любых типов средств измерений
Измерение активности напыленной пробы на фильтр площадью от 1 до 20 см2
Chart: Площадь источников, см2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Моделирование методом Монте-Карло | 1.3043 | 1.286 | 1.2683 | 1.2438 | 1.219 | 1.1778 | 1.1442 | 1.0979 | 1.0524 | 1 | 0.95428 | 0.90536 | 0.86222 | 0.81642 | 0.77626 | 0.73677 | 0.7069 | 0.67438 | 0.64716 | 0.61729
Экспериментальные значения | 1.3092 | 1.2597 | 0.98358
Площадь фильтров, см2 | Значение U(K=2), %
1, 4, 10 | 4
остальные от 2 до 20 | 6

## Slide 5
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
РАЗДЕЛ: «Совершенствование ВЭТ 39-1-2005»
Повышение стабильности работы генераторов
СКО бета: 4,2 %
СКО альфа: 5,9 %
1 Снижены значения СКО при воспроизведении ОА искусственных аэрозолей
2 Снижены значения НСП при измерении объема прокачиваемого воздуха с 4 до 2 %.
Chart: Номер измерений
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ОА Бета | 46070 | 46470 | 47310 | 48990 | 49040 | 45290 | 51980 | 44760 | 43830 | 47170 | 46120 | 45270 | 44970 | 46900 | 47780 | 48710 | 46300 | 44820 | 50900 | 45010
Среднее значение ОА бета | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000
ОА Альфа | 15500 | 15900 | 15800 | 16200 | 17000 | 14100 | 16500 | 15600 | 15200 | 16100 | 15300 | 16400 | 17800 | 16600 | 15300 | 13700 | 17600 | 16100 | 16500 | 17400
Среднее значение ОА альфа | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645 | 15645

## Slide 6
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
РАЗДЕЛ: «Совершенствование ВЭТ 39-1-2005»
1 Получена возможность измерять активность напыленных фильтры площадью от 1 до 20 см2;
2 Снижена неопределенность при измерении активности напыленных фильтров;
3 Повышена стабильность работы генераторов в верхнем диапазоне ОА.
Оценены МХ ВЭТ 39-1-2005 после совершенствования:
Результаты совершенствования ВЭТ 39-1-2005:
МХ: | СКО, % | НСП, % | U(K=2), %
До | 10 | 10 | 23
После | 6 | 8 | 15

## Slide 7
АО «СНИИП»
РАЗДЕЛ: «Создание нового эталона ОА инертных газов»
Устройство детектирования УДГБ-46Р
БДГБ-50Р
БДГБ-51Р
Диапазон
воспроизводимой ОА :
от 1,0∙107 до 1,0∙1012 Бк/м3
Диапазон
воспроизводимой ОА :
от 5,0∙103 до 1,0∙109 Бк/м3

## Slide 8
АО «СНИИП»
РАЗДЕЛ: «Создание нового эталона ОА инертных газов»
СТЕНД
ИРГ-01Р
от 5,0∙103 до 1,0∙109 Бк/м3
от 1,0∙107 до 1,0∙1012 Бк/м3
Chart: Объемная активность, Бк/м3
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 7000000 | 8000000 | 9000000 | 10000000 | 20000000 | 30000000 | 40000000 | 50000000 | 60000000 | 70000000 | 80000000 | 90000000 | 100000000
Чувствительный канал | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000
Грубый канал | 100000 | 50000 | 25000 | 12500 | 6250 | 3125 | 1562.5 | 781.25 | 390.625 | 195.3125 | 97.6562 | 48.8281 | 24.4141 | 12.207 | 6.1035 | 3.0518 | 1.5259

## Slide 9
АО «СНИИП»
В 2019 году в АО «СНИИП» создан и введен в эксплуатацию новый эталон ОА ИРГ в составе:
1 Устройство детектирования УДГБ-46Р;
2 Стенд определения метрологических характеристик проточных блоков детектирования ИРГ-01Р.
Новый эталон позволяет автоматизировать процессы метрологических испытаний (поверки, калибровки) средств измерений ОА ИРГ.
РАЗДЕЛ: «Создание нового эталона ОА инертных газов»
Результаты создания нового эталона:

## Slide 10
АО «СНИИП»
РАЗДЕЛ: «Создание нового эталона ОА инертных газов»
Спасибо за внимание!