## Slide 1
Создание комплекта вторичных эталонов единицы активности радионуклидов на основе образцовых спектрометрических источников гамма-излучения типа ОСГИ
Алексеев И.В., Аршанский С.М., Жуков Г.В., Заневский А.В.,
Колодка А.А., Сэпман С.В., Терещенко Е.Е., Трофимчук С.Г., Шильникова Т.И. (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева),
Рогозев А.Б. (ЗАО «РИТВЕРЦ»)
Докладчик: Жуков Г.В.
g.v.zhukov@vniim.ru
+7 911-217-1649
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Notes: 1

## Slide 2
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
ГОСТ 8.033-96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников.
Схема передачи единицы активности радионуклидов
2
Notes: 2

## Slide 3
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Приказом Росстандарта от 29.12.2018 № 2841 утверждена актуализированная Государственная поверочная схема и введена в действие с 30 апреля 2019 г.
Схема передачи единицы активности радионуклидов
3
Notes: 3

## Slide 4
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Сравнение действующей и актуализированной Государственной поверочной схемы для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников.
Схема передачи единицы активности радионуклидов
4
действующая поверочная схема
актуализированная поверочная схема
Notes: 4

## Slide 5
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Схема передачи единицы активности радионуклидов
5
Notes: 5

## Slide 6
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
В настоящее время в метрологической практике находят применение вторичные эталоны единицы активности радионуклидов в виде источников альфа- и бета-излучений типа С0 (на основе радионуклидов 90Sr+90Y) и П9 (на основе радионуклида 239Pu). В то же время вторичные эталоны для радионуклидных источников фотонного излучения в конструктиве источника типа ОСГИ отсутствуют. Вместе с тем, существует насущная потребность в таких эталонах со стороны метрологических учреждений при поверке (калибровке) радионуклидных источников, различных спектрометров и радиометров.
Актуальность проблемы
6
Notes: 6

## Slide 7
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Применение источников ОСГИ
7
Спектрометрические источники ОСГИ в основном применяются для определения метрологических характеристик спектрометров-радиометров: интегральной нелинейности, разрешения, эффективности регистрации. На практике широкое распространение получили источники типа ОСГИ-3 производства АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», ОСГИ-А производства ООО «НТЦ Амплитуда», ОСГИ-Р производства ЗАО «РИТВЕРЦ». Все вышеперечисленные типы источников внесены в Государственный реестр средств измерений и выпускаются для выполнения функций рабочих эталонов 1-го и 2-го разрядов.
Notes: 7

## Slide 8
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Номенклатура радионуклидов
№ | Радионуклид | Период полураспада | Энергия гамма-квантов, кэВ | Интенсивность, %
1. | Mn-54 | 312,19 (3) сут. | 834,848 (3) | 99,9752 (5)
2. | Со-60 | 5,2711 (8) года | 1173,228 (3) | 99,85 (3)
 |  |  | 1332,492 (4) | 99,9826 (6)
3. | Y-88 | 106,63 (5) сут. | 898,042 (11) | 93,7 (3)
 |  |  | 1836,070 (8) | 99,346 (25)
4. | Ba-133 | 10,539 (6) года | 80,9979 (11) | 33,31 (30)
 |  |  | 302,8508 (5) | 18,31 (11)
 |  |  | 356,0129 (7) | 62,05 (19)
5. | Cs-137 | 30,05 (8) года | 661,657 (3) | 84,99 (20)
6. | Eu-152 | 13,522 (16) года | 121,7817 (3) | 28,41 (13)
 |  |  | 244,6974 (8) | 7,55 (4)
 |  |  | 344,2785 (12) | 26,59 (12)
 |  |  | 778,9045 (24) | 12,97 (6)
 |  |  | 964,079 (18) | 14,50 (6)
 |  |  | 1085,837 (10) | 10,13 (6)
 |  |  | 1112,076 (3) | 13,41 (6)
 |  |  | 1408,013 (3) | 20,85 (8)
7. | Th-228+дочерние | 1,9126 (9) года | 238,632 (2) | 43,6 (5)
 |  |  | 583,187 (2) | 30,6 (8)
 |  |  | 727,330 (9) | 6,65 (4)
 |  |  | 860,53 (2) | 4,4 (4)
 |  |  | 2614,511 (10) | 35,84 (16)
8. | Am-241 | 432,6 (6) года | 26,3446 (2) | 2,31 (8)
 |  |  | 59,5409 (1) | 35,92 (17)
8
Notes: 8

## Slide 9
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
1 – корпус, 2 – кольцо, 3 – кольцо наружное, 4 - кольцо внутреннее, 5 - полиимидные плёнки, 6 - активная часть.
Основные характеристики источников типа ОСГИ-РТ производства ЗАО «РИТВЕРЦ» (СПб)
9
Notes: 9

## Slide 10
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Номинальная активность радионуклидов
≈ 50 кБк, 88Y ≈ 100 кБк
Неопределённость измерения активности радионуклидов:
1,5 % (для 241Am и 228Th – 2,0 %)
Основные характеристики источников типа ОСГИ-РТ
10
Notes: 10

## Slide 11
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Актуализированная редакция поверочной схемы
Схема передачи единицы активности радионуклидов
11
Notes: 11

## Slide 12
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Передача единицы активности радионуклидов от ГПЭ ГЭТ 6-2016 радионуклидным источникам ОСГИ возможна следующими способами:
Прямые измерения активности радионуклидов в источниках ОСГИ на установках ГПЭ ГЭТ 6-2016
Передача единицы активности радионуклидов от ГПЭ ГЭТ 6-2016 при помощи компаратора
Схема передачи единицы активности радионуклидов
12
Notes: 12

## Slide 13
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Прямые измерения активности радионуклидов в источниках типа ОСГИ
Радионуклид | Установка | Метод измерения
1. Mn-54 | УЭА-3 УЭА-7 | KX- совпадения 4π-счёт
2. Co-60 | УЭА-7 | 4π-счёт
3. Y-88 | УЭА-3 УЭА-7 | KX- совпадения 4π-счёт
4. Cs-137 | УЭА-7 | 4π-счёт
5. Ba-133 | УЭА-7 | 4π-счёт
6. Eu-152 | УЭА-7 | 4π-счёт
7. Th-228 | УЭА-7 | 4π-счёт
8. Am-241 | УЭА-7 | 4π-счёт
- простота
- достаточные для вторичного эталона значения неопределённости измерения активности радионуклидов
- надёжный контроль сохранения метрологических характеристик источников за время их эксплуатации с помощью периодической поверки этих источников на установках ГПЭ ГЭТ 6-2016
- верхний предел измерения активности радионуклидов на установке УЭА-7 составляет 1·105 Бк
Установка | Диапазон, Бк | СКО (S0 ), % | НСП (Q0), %
УЭА-3 | от 3·103 до 5·106 | от 0,01 до 0,20 | от 0,1 до 4,0
УЭА-7 | от 1·101 до 1·105 | от 0,05 до 0,10 | от 0,1 до 3,0
13
Notes: 13

## Slide 14
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Прямые измерения активности радионуклидов в источниках типа ОСГИ
Установка УЭА-7 (4π-счёт)
14
Notes: 14

## Slide 15
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
Использование в качестве компаратора гамма-спектрометра на основе особо чистого германия и комплекта источников гамма-излучения на основе радионуклидов 241Am, 228Th, 152Eu, 137Cs, 133Ba, 88Y, 60Co, 54Mn типа ОСГИ
Передача единицы активности радионуклидов при помощи компаратора
- достаточные для вторичного эталона значения неопределённости измерения активности радионуклидов
- диапазон измерения активности радионуклидов до 1·106 Бк
- необходимость постоянного обновления источников типа ОСГИ с короткоживущими радионуклидами 88Y, 228Th и 54Mn
- в состав ГПЭ ГЭТ 6-2016 не входят источники гамма-излучения типа ОСГИ
15
Notes: 15

## Slide 16
ФГУП ​«ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»​
- на основе проведённого анализа выбран метод передачи единицы активности радионуклидов через прямые измерения источников на установках ГПЭ ГЭТ 6-2016
выполнены исследования и калибровка партии из 10 комплектов источников типа ОСГИ-РТ. Неопределённость измерения активности радионуклидов: 1,5 % (для 241Am и 228Th – 2,0 %)
источники типа ОСГИ-РТ прошли испытания в целях утверждения типа средства измерений (номер в госреестре 74005-19) и могут применяться в качестве вторичного эталона активности радионуклидов.
Заключение
16
Notes: 16