## Slide 1: Композиционные сцинтилляционные материалы для волоконно-оптического нейтронного детектора
П.Б. Басков2, С.А. Бондаренко1, Я.В. Глазюк2, А.А. Намакшинас1
1АО «ВНИИХТ» – Москва, 2АО «Красная Звезда» – Москва,
Москва 2022

## Slide 2
Целью работы является разработка нейтрон-чувствительного композиционного сцинтилляционного материала детектора регистрации тепловых нейтронов
Сцинтиллятор – композит 6LiF/ZnS(Ag)
Сырьевые компоненты разрабатываемого материала должны быть отечественного производства
Направление материаловедческих исследований
Сцинтиллятор ВС-704 Saint-Gobain Crystals (США)
Массовое соотношение 6LiF:ZnS(Ag) |  | 1:3 | 1:2
Плотность 6Li (атом/см3) |  | 8,81·1021 | 1,07·1022
Теоретическая эффективность | Толщина 0,32 мм | 0,21 | 0,25
 | Толщина 0,5 мм | 0,31 | 0,36
Световыход при захвате одного нейтрона – 160 000 фотонов
Время затухания люминесценции – 200 нс
Длина волны люминесцентного излучения – 450 нм

## Slide 3
Сегмент 10х10 см
n + 6Li → 3H (2,75 МэВ) + α (2,05 МэВ)
Материаловедческая концепция
Процесс захвата нейтрона, протекающий в функциональном покрытии:
6LiF – нейтрон-чувствительный компонент (сечение (n, α)-реакции σ = 941 барн);
ZnS(Ag) – люминесцирующий компонент;
Оптическая матрица (показатель преломления 1,5÷1,6; светопропускание в диапазоне 350-2000 нм не менее 90%).
Композиционный сцинтилляционный материал нейтронного детектора
Длина пробега α-частицы в сцинтилляторе – 5,5 мкм
Длина пробега тритона в сцинтилляторе – 30,0 мкм
– ZnS(Ag)
– 6LiF
– Оптическая матрица
Обозначения:
нейтрон
3Н
4Не
оптоволокно

## Slide 4
Определяемый элемент | Массовая доля , %
Li | 27.12
Fe | 0.012
Mg | 0.003
Ca | 0.009
Al | 0.004
Ba | ˂0.001
Cu | ˂0.001
Mn | ˂0.001
Данные элементного анализа пробы синтезированного фторида лития
Дифрактограмма порошка фторида лития
Синтез фторида лития
Микроснимок порошка фторида лития
LiOH + HF → LiF↓ + H2O

## Slide 5
Методика синтеза люминофора ZnS(Ag)
1 – тигель 1; 2 – уголь БАУ; 3 – шихта; 4 – тигель 2
Кубическая модификация ZnS – сфалерит
Дифрактограмма синтезированного ZnS(Ag)
Средний размер частиц – 7,5 мкм
Гистограмма синтезированного ZnS(Ag)
Определяемый элемент | Массовая доля определяемого элемента, %
Zn | 72,93
S | 23,37
Cu | 0,042
Ba | 0,10
Ag | 0,009
Ca | 0,14
Mg | 0,70
Fe | 0,023
Mо | 0,11
Sr | 0,089
Элементный анализ синтезированного ZnS(Ag)

## Slide 6
Спектры люминесценции образцов с покрытием ZnS(Ag) различной концентрации
1 – спектрометр Avaspec-2048;
2 – оптоволоконный кабель;
3 – рефлектометрический датчик Avantes;
4 – коллимирующая линза;
5 – генератор излучения;
6 – излучатель (λ = 365 нм);
7 – трехкоординатное юстирующее устройство;
8 – предметный столик;
9 – персональный компьютер
Подбор оптимального количества люминофора ZnS(Ag) для сцинтилляционного материала
Фото сегмента
Размер 10х10 см
Исследование люминесценции синтезированного ZnS(Ag) при помощи имитационного лабораторного стенда
При превышении концентрации люминофора ZnS(Ag) – 0,032 г/см2 происходит концентрационное тушение люминесценции

## Slide 7
Технологическая схема получения сцинтиллятора
Формирование структуры функционального покрытия:

## Slide 8
№ | Наименование образца сцинтиллятора | Химический состав сцинтилляционной композиции | Массовое соотношение компонентов | Толщина, мм | Состояние покрытия
1 | 7.1 | ZnS(Ag):6LiF:Полистирол | 2:1:0,3 | 0,21 | Дефектное
2 | 7.2 | ZnS(Ag):6LiF:Полистирол | 1:1:0,15 | 0,22 | Дефектное
3 | 7.3 | ZnS(Ag):6LiF:Полистирол | 2:0,5:0,3 | 0,20 | Дефектное
4 | 7.4 | ZnS(Ag):6LiF:Полистирол | 2:0,125:0,3 | 0,20 | Дефектное
5 | 7.5 | ZnS(Ag):6LiF:Полистирол | 2:2,25:0,3 | 0,22 | Дефектное
6 | 7.2’ | ZnS(Ag):6LiF:ПММА | 1:1:0,15 | 0,22 | Сплошное, без дефектов
7 | 7.2’’ | ZnS(Ag):6LiF:ПММА | 1:1:0,3 | 0,22 | Сплошное, без дефектов
8 | 7.1’ | ZnS(Ag):6LiF:ПММА | 2:1:0,3 | 0,21 | Сплошное, без дефектов
9 | 7.1’’ | ZnS(Ag):6LiF:ПММА | 2:1:0,6 | 0,22 | Сплошное, без дефектов
10 | BC-704 | - | - | 0,43 | Сплошное, без дефектов
Образцы композиционных сцинтилляционных материалов
Микроснимок торца покрытия образца 7.2’ (толщина 220 мкм)
Образец 7.2’
Микроснимок торца сцинтиллятора ВС-704 (толщина 430 мкм)

## Slide 9
Скорости счета от нейтронного источника для серии образцов 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
Исследование влияния концентрации LiF на чувствительность к нейтронам
Скорости счета от нейтронного источника для серии образцов 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, ВС-704
Сопоставление серии образцов с ВС-704
Радиометрические испытания композиционных сцинтилляционных материалов
Измерения темпа счета нейтронов проводилось в НИЯУ МИФИ
Источник – калифорний 252
Оптимальная концентрация LiF – 32 мг/см2 при данной дисперсности
Скорость счета нейтронов образца сцинтиллятора состава 7.2 близка к ВС-704 (США)
Скорости счета от нейтронного источника для серии образцов 7.2, 7.2’, 7.2’’
Исследование влияния оптической матрицы на чувствительность к нейтронам
7.2 – ZnS(Ag):6LiF:Полистирол = 1:1:0,15
7.2’ – ZnS(Ag):6LiF:ПММА = 1:1:0,15
7.2’’ – ZnS(Ag):6LiF:ПММА = 1:1:0,3

## Slide 10
Волоконно-оптический нейтронный детектор
Детектирующий элемент волоконно-оптического детектора в сборке
Эффективность детектора k = 33,3%
Эскиз детектирующего элемента нейтронного детектора, включающего в себя: 4 слоя сцинтиллятора (состав 7.1), 3 светопроводящих слоя (45 оптоволокон)
Измерения отклика детектора на поток нейтронов проводились в АО СНИИП
Совместно с НИЯУ МИФИ разработан и изготовлен макетный образец нейтронного детектора

## Slide 11
Образец 1 | Кол-во компонентов по отношению к составу 7.2 | 0,5 | 
 | Толщина, мкм | 150 | 
Образец 2 | Кол-во компонентов по отношению к составу 7.2 | 0,4 | 
 | Толщина, мкм | 70 | 
Образец 3 | Кол-во компонентов по отношению к составу 7.2 | 0,25 | 
 | Толщина, мкм | 60 | 
Образец 4 | Кол-во компонентов по отношению к составу 7.2 | 0,125 | 
 | Толщина, мкм | 40 | 
Оптимизация состава и конструкции материала
Сопоставление спектров амплитуд сигнала от зарегистрированного нейтрона для образцов 7.2’ (нормирован) и 7.2’1/8
Структуры образца сцинтиллятора

## Slide 12
Гетероструктурное функциональное покрытие сцинтилляционного композиционного материала
Перспективное направление дальнейших исследований
Полислойная структура функционального покрытия
Композиционный сцинтилляционный материал нейтронного детектора
Патент РФ на изобретение № 2751761 «Детектор нейтронов с полислойной структурой» 2021
– ZnS(Ag)
– 6LiF
– оптическая матрица
Обозначения:
25-30 мкм
25-30 мкм
5-10 мкм
h
h
1 – нейтрон-чувствительный слой;
2 – сцинтилляционный слой;
3 – оптические волокна;
4 – светоотражающий слой

## Slide 13
Выводы
Разработан и получен композиционный сцинтилляционный материал для нейтронного детектора
Разработана технология синтеза компонентов сцинтиллятора: LiF и ZnS(Ag)
Экспериментально найден оптимальный состав функционального покрытия композиционного сцинтилляционного материала, близкого по нейтронной чувствительности к зарубежному аналогу ВС-704 (США)
Совместно с НИЯУ МИФИ изготовлен и испытан волоконно-оптический нейтронный детектор
Предложена оптимальная модель гетероструктурного нейтрон-чувствительного элемента волоконно-оптического детектора

## Slide 14
Спасибо за внимание!